## Slide 1: Design and Implementation of an ECG Analog Front-End Bota Andrei-Daniel, Robert Groza

## Slide 2
Diagrama bloc

## Slide 3
Modelarea Electrozilor
Zgomote modelate:
BaselineWander
+ Retea
+ EMG
Potential Corp:
VCM-RL
Modelare Impedanta
Electrozi

## Slide 4
pROTECTIE

## Slide 5
Rld circuit
Normă IEC: < 10μA
Curent injectat în pacient (RLD): 3.3μA

## Slide 6
ALIMENTARE

## Slide 7
Ina
GAIN SELECT

## Slide 8
fts
Parametru | Simbol | Valoare Proiectată
Frecvența de tăiere | fc | 50m Hz
Amplificarea nominală | A0 | 20dB
Frecvența de stop | fs | 10m Hz
Atenuarea la fs | As | -40 dB
Număr poli | n | 3

## Slide 9
notch
Parametru | Valoare
Frecvența de taiere | 50 Hz
Atenuarea la fs | 40 dB
Câștig (A0) | 0dB

## Slide 10
ftj
Parametru | Simbol | Valoare Proiectată
Frecvența de tăiere | fc | 150 Hz
Amplificarea nominală | A0 | 14 dB
Frecvența de stop | fs | 500 Hz
Atenuarea la fs | As | -40 dB
Număr poli | n | 4

## Slide 11
Diagnostic Medical
Normă IEC 60601-2-25:
Zgomot RTI< 30 µV
Rezultate obținute:
Zgomot măsurat la iesire:
5.38 mV (p-p)
Zgomot RTI:10.76µV

## Slide 12
PCB SCHEMATIC
12

## Slide 13
LAYOUT
PSU
PROTECTIE,ACHIZITIE SEMNAL
NOTCH
FTJ
FTS
VREF,
RLD
37.5 mm
42 mm
Costul total al listei de materiale (BOM) este de aproximativ 50 RON pe unitate, la un volum de producție de 1000 de unități.

## Slide 14
ANALIZA MONTE CARLO
Param. | Values |  | 
 | Simulated | Monte Carlo | Deviation [%]
Total Gain (V/V) | 500 | 504.5-510 | +0.9, +2
HPF cutoff @-3dB (mHz) | 50 | 46.2-53.5 | -7.6, +7.0
LPF cutoff @-3dB (Hz) | 150 | 112.22 -177.75 | -25.2, +18.4
Notch atten. @50 Hz (dB) | -40 | -19.34 | 51.6
Notch center freq. (Hz) | 50 | 47.5– 56.2 | -5, +12.4
Toleranta rezistori 0.1% Toleranta condensatori 10%

## Slide 15
Dezvoltări ulterioare
Sursă imagine: Syncfusion Blog - "Build a Real-Time ECG Monitoring Dashboard"

## Slide 16
Vă mulțumesc!